熔体流动速率仪

HT-3682V-BA

使

用

说

明

书

东莞市宏拓仪器有限公司
Dongguan Hongtuo Instruments Co.,Ltd.

电话：+86-769-23181252        传真： +86-769-23181253

服务热线：4008-300-646       E-mail:info@hongtuo.com.cn

http://www.hongtuo.com.cn

目录

1、用途	2

2、主要技术参数	2

3、结构及工作原理	3

4、键盘的使用	4

4.1键盘构造及功能	4

4.2主界面图示	4

4.3按键说明	4

4.4主显示界面说明	5

5、仪器的安装与使用	5

5.1仪器的调整	5

5.2仪器使用	5

6、注意事项	7

附表一	8

附表二	9

# 1、用途

HT-3682V-BA熔体流动速率仪是按GB3682的试验方法测定塑性高聚物在高温下流动性能的仪器，用于聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS 树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物在高温下熔体流动速率的测定。适用于工厂企业及科研单位的生产和研究之中。

# 2、主要技术参数

2.1挤压出料部分：

出料口直径：Φ2.095±0.005毫米

出料口长度：8.000±0.025毫米

装料筒直径：Φ9.550±0.007毫米

装料筒长度：152±0.1毫米

活塞杆头直径：9.474±0.007毫米

活塞杆头长度：6.350±0.100毫米

2.2标准试验力（八级）

1级：0.325 kg=（活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体）=3.187N

2级：1.200 kg=(0.325+2号0.875砝码)=11.77 N

3级：2.160 kg=(0.325+3号1.835砝码)=21.18 N

4级：3.800 kg=(0.325+4号3.475砝码)=37.26 N

5级：5.000 kg=(0.325+5号4.675砝码)=49.03 N

6级：10.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07 N

7级：12.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000+7号2.500砝

码)=122.58 N

8级：21.600 kg=(0.325+2号0.875砝码+3号1.835+4号3.475+5号4.675+6号5.000+7号2.500+8号2.915砝码)=211.82 N

砝码质量相对误差≤0.5%。

2.3温度范围：50~400℃

2.4恒温精度：±0.5℃。

2.5电源：220V±10%    50Hz

2.6工作环境条件：环境温度为10℃-40℃；环境相对湿度为30%-80%；周围无腐蚀性介质，无较强的空气对流；周围无振动、无较强的磁场干扰。

2.7仪器外形尺寸：（长×宽×高）=250×350×600mm

# 3、结构及工作原理

熔体流动速率仪是一种挤出塑料计。它是在规定温度条件下，用高温加热炉使被测物达到熔融状态。这种熔融状态的被测物，在规定的砝码的负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。在工业企业的塑料生产中及科研单位的研究中，经常用“熔体（质量）流动速率”来表示高分子材料在熔融状态下的流动性、粘度等物理性能。所谓熔融指数就是指挤出物各段试样的平均重量折算为10分钟的挤出量。

熔体（质量）流动速率仪用MFR表示，单位为：克/10分钟（g/10min）公式表示：MFR(θ、mnom ) =tref . m/t

式中： θ——  试验温度

mnom—  标称负荷Kg

m ——  切断的平均质量g

tref ——  参比时间（10min）, S ( 600s )

t  ——  切断的时间间隔s

例：一组塑料试样，每30秒钟切取一段，各段质量的结果分别是：0.0816克、0.0862克、0.0815克、0.0895克、0.0825克。

则：平均质量m

=（0.0816+0.0862+0.0815+0.0895+0.0825）÷5=0.0843(克)

代入公式：MFR=600×0.0843/30=1.686(克/10分钟)

本仪器由加热炉和控温系统所组成并安装在机身（立柱）底座上。

温控部分采用单片机调功率控温方式，它的抗干扰能力强，控温精度高，控制稳定，炉内加热丝按一定规律缠绕在加热棒上，使温度梯度为最小，以满足标准要求。

# 4、键盘的使用

4.1键盘构造及功能

本仪器有“0-9”10个数字键，功能键和“ ↑↓ ”符号功能键等组成。用户用它们来输入数字量。

4.2主界面图示

| 运行温度 190.0 ℃ 计时 240 s 温度控制. ON. 设置温度 190.0 ℃ 旋转时间 004/010 s 旋转次数 002/012 次 砝码重量 021600 g 运行控制. OFF. 采集重量 00.023 g 计算结果 01.38 g/10min 打印结果 11-12-22 11:21:26 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | Esc | 0 |  |
| Menu | SPIN | Run | STOP | TIME | T/0N/OFF | ↑ | ↓ |

4.3按键说明

数字键：0~9为输入数字项。

Esc：  取消键，取消输入的错误数值。

： 确定键，确定输入内容或者选择的选项。

Menu：菜单键 在本操作系统中，作为选择功能使用，各项功能的选定，都要先执行菜单选择之后，然后方向键来选择。

SPIN：手动切料键，在主显示界面中，按动此键，则刮刀自动旋转一周。

Run： 运行键，按此键可按照设定的程序来运行。

Time： 倒计时，加料完毕后，按照设定的时间倒计时，计时加热试料时间。

Stop： 停止键，随时停止倒计时或者运行程序的进程。

T/on/off：温控键，按此键，可打开或者关闭温控，打开会进行升温和恒温，关闭则不再升温和恒温。

4.4主显示界面说明

运行温度：显示当前实际温度，在测试过程中，要求此温度在设定温度的±0.5℃以内。

计    时：当按下TIME时，此处开始240s倒计时。

设置温度：设定需要的温度。

旋转时间：004/010 s  表示在程序运行状态中，本次已经计时4s，每10s切刀自动旋转一次。

旋转次数：002/012次 表示在程序运行状态中，切刀已经切了2次，一共要切12次。

砝码重量：输入所加入砝码的重量，以便打印的时候做数据存储使用。

采集重量：输入切料后的每一小段料的平均重量。

计算结果：自动计算当前熔体流动速率的结果。

打印结果：光标选择此处，确定后，可将本次测试的条件和结果打印出来。

温度控制：有OFF/ON 两个，显示当前温控状态是关闭/开启状态。

运行控制：有OFF/ON 两个，显示当前程序运行是关闭/开启状态。

# 5、仪器的安装与使用

5.1仪器的调整

仪器拆箱后，按照装箱清单注明的名称、数量清点与检查仪器是否完好，技术文件、附件是否齐全，待检查无损，无误后再将仪器安放在稳固的工作台上，然后把连接口模挡板的推拉杆向炉体内推入，从料筒的上端口向下看去，可看到口模挡板已将料筒下端口径挡住约三分之一。然后把活塞杆上端旋下，从料筒的上端口插入料筒，并使其底面与口模挡板接触，活塞杆顶部放置水准仪，调整底座下面的四个调节脚，从而使料筒达到铅锤状态（注：这是为了避免活塞引起过分的摩擦或在重的负荷下弯曲）。随后锁紧调节脚的锁紧螺母，取下水准仪及活塞杆并组装好。

5.2仪器使用

（1）装入口模。从料筒的上端口装入口模，并用装料杆将其压到与口模挡板接触为止

（2）将活塞杆（组合件）从料筒的上端口放入料筒中。

（3）插上电源插头，打开控制面板上的电源开关，电源指示灯亮。在试验参数设定页设定恒定温度点、取样时间间隔、取样次数、加载负荷。在进入试验主页后，按“启动”键，仪器开始升温，当温度稳定到设定值后，恒温至少15分钟。

（4）恒温15分钟后，带上准备好的手套（防止烫伤）取出活塞杆，将事先准备好的试样用装料斗和装料杆逐次装入并压实在料筒中，全

过程要在1分钟内完成。然后将活塞重新放入料筒中，4分钟后，即可把标准规定的试验负荷加到活塞上。

预先估计流动速率，加料质量、切断时间间隔见附表一。

试验材料对应试验温度、负荷见附表二

（5）试样的切取。设定详见前面自动或手动方式的选择条款。

A、自动刮料  将取样盘放在出料口下方，当活塞杆下降到其上的下环形标记与导套的上表面相平时，按“RUN”键，刮刀按所设定次数及取样时间间隔自动切料。

B、手动刮料  将取样盘放在出料口下方，将取样方式设定为手动刮料，当活塞杆下降到其上的下环形标记与导套的上表面相平时，按“SPIN”键，旋转手动旋钮刮料。

C、自动刮料时取消手动旋钮。

（取样应在活塞杆上的上下环形标记之间进行）

（6）结果计算：选取3-5个无气泡样条，冷却后，置于天平上，分别称其质量（天平，准确至0.01g），取其平均值，在试验主页输入平均值按“   ”键，仪器自动计算出熔体流动速率值并在界面主页显示出来。选择到打印结果，打印试验报告。至此，试验完毕。

（7）试验后，应进行清理工作，步骤如下：

  - 待料筒内的料全部挤出后，带上准备好的手套（防止烫伤） 取下砝码和活塞杆，并把活塞杆清洗干净。

  - 把联接口模挡板的推拉杆向外拉出，用装料杆顶出口模，用口模清理棒清理口模孔里的试验料，再用纱布条在小孔内往复擦拭，直到干净为止。同时把装料杆清洗干净。

  - 用洁净的白纱布，绕在料筒清洗杆上，趁热擦拭料筒，擦干净为止。

- 关闭仪器电源，拔下电源插头。

# 6、注意事项

1）电源插座必须有接地线孔，并可靠接地。

2）液晶显示器上若出现异常显示时，应先关机，再开机后重新设定试验温度，并启动工作。

3）正常工作中，若炉温大于450℃，则软件保护，中断加热，并发出报警。

4）若有异常现象发生，如不能控温，不能显示等，应关机，进行检修。

5）清洗活塞杆时，不能用硬物刮削。

# 附表一

| 熔体流动速率g/10min | 料筒中样品质量g | 挤出物切段时间间隔s |
| --- | --- | --- |
| 0.1-0.5 | 3-5 | 240 |
| >0.5-1 | 4-6 | 120 |
| >1-3.5 | 4-6 | 60 |
| >3.5-10 | 6-8 | 30 |
| >10 | 6-8 | 5-15 |
| 1、如果本试验中所得的数值小于0.1g/10min或大于100g/10min，建议不测熔体流动速度 2、当材料密度大于1.0g/10min时，可能需增加试样量。 3、当测定MFR大于25g/10min的材料时，为获得足够的再现性，可能需要对小于0.1s的切断时间间隔进行自动控制和测量或使用方法B |  |  |

# 附表二

| 材料 | 试验温度θ（℃） | 标称负荷mnom（kg） |
| --- | --- | --- |
| PS | 200 | 5.00 |
| PE | 190 | 2.16 |
| PE | 190 | 0.325 |
| PE | 190 | 21.60 |
| PE | 190 | 5.00 |
| PP | 230 | 2.16 |
| ABS | 230 | 10.00 |
| PS-1 | 200 | 5.00 |
| E/VAC | 150 | 2.16 |
| E/VAC | 190 | 2.16 |
| E/VAC | 125 | 0.325 |
| SAN | 220 | 10.00 |
| ASA、ACS、AEC | 220 | 10.00 |
| PC | 300 | 1.2 |
| PMMA | 230 | 3.8 |
| PB | 190 | 2.16 |
| PB | 190 | 10.00 |
| POM | 190 | 2.16 |
| MABS | 220 | 10.00 |

熔 体 流 动 速 率 仪

装 箱 清 单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 砝码 | 1 | 套 | 计8件（其中1号砝码组合在1级内） |
| 3 | 砝码托盘 | 1 | 件 | （组合在1级砝码内） |
| 4 | 料斗 | 1 | 件 |  |
| 5 | 口模清理棒 | 1 | 件 |  |
| 6 | 装料杆 | 1 | 件 | 组合件 |
| 7 | 料筒清洗杆 | 1 | 件 | 组合件 |
| 8 | 活塞杆 | 1 | 件 | （组合在1级砝码内） |
| 9 | 口模 | 1 | 件 |  |
| 10 | 说明书 | 1 | 份 |  |